包号1：四通道艾灸治疗仪技术参数

1、温度控制：35℃～65℃连续可调，误差不大于±3℃,治疗温度上限值不大于70℃。

2、定时：1-60min，误差不大于定时时限的±5%。

3、温度显示：同时显示设定温度和治疗温度，显示温度误差不大于±3℃

4、磁场强度：10-20mT。

5、磁场分布：由灸头端面向周边递减，距灸头周边15cm以外为0.5mT安全限值区域。

- 6、具有手动停止输出的功能。

- 7、断电保护：设备断电再恢复时，不会有任何输出。

- 8、高温警示：设备输出时具有指示功能，当治疗温度超过60℃时，有附加高温输出指示功能。

- 9、有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，当灸头温度超过设备自身的报警值，超温保护装置动作时，能切断输出，并且应用部分的温度应不高于治疗温度上限值。

- 10、★具有子午流注及灵龟八法穴位查询功能。

- 11、★触摸屏显示，4通道输出，4个治疗头，每个通道可单独启停。

12、温度设置：每通道温度可单独进行设置，也可统一设置。

13、单通道启停功能：每通道可独立启动、停止输出。

14、可完全代替壮灸、艾条灸。

15、可实施隔姜灸、隔蒜灸、隔盐灸、隔附子饼灸、及温针灸、发泡灸、化脓灸。

16、无烟、无明火、不污染环境。

17、操作方便，一人可操作多台设备，为多人施灸、多穴位施灸。

包号2：床单位消毒器参数

一、技术参数要求：

1、采用臭氧消毒，杀菌广谱、彻底，消毒完毕后自动还原为氧气，无死角、无残留、无污染；

2、床单位消毒器机身采用全金属阻燃材料制作，并且配备内外双保险丝，使用寿命长、安全系数高；

3、机身小巧灵活，占用空间小；配备高品质静音脚轮，易于推动；机体带有两个收纳盒，可单独存放消毒管与电源线；

4、消毒效果强力，且整机运行噪音≤55dB，无噪声干扰病人；

5、杀菌因子：臭氧；采用新型的沿面放电技术，产生高浓度臭氧，由外至内，深层彻底消毒；

6、机器消毒时间0-99min可调，默认时间10min快速消毒；

7、臭氧产出量≥4970mg/h，臭氧浓度≥3000mg/m3 ，臭氧泄漏量≤0.01mg/m3。（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

★8、消毒一个工作周期后（抽气3min、消毒10min、保持5min、还原5min），消毒袋内臭氧残留量≤0.07mg/m3，消毒罩内臭氧残留量≤0.081mg/m3。（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

二、消毒效果要求：

★1、消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

1）对大肠杆菌杀灭对数值＞3；

2）对金黄色葡萄球菌杀灭对数值＞3；

3）对白色念珠菌的杀灭对数值＞3；

4）对铜绿假单胞菌的杀灭对数值＞3；

5）对肺炎克雷伯氏菌的杀灭对数值＞3；

6）对新型冠状病毒SARS-CoV-2杀灭对数值＞3。

三、功能及技术先进性要求：

1、采用液晶显示屏，按键占比大，操作简单，屏幕显示清晰准确，利于观察操作；

2、机器具备抽气、消毒、保持、还原四种功能，且四种功能的作用时间均为0-99min可调；

3、可预先设置自动消毒功能，工作流程可预先设置，抽气、消毒、保持、还原等工序一键式全自动完成，操作方便；

4、臭氧通过“抽真空—充臭氧—快还原”的模式使臭氧完全渗透到被褥、床垫、枕芯中，由外至内深层彻底消毒，并且具有防霉、防虫、除异味的作用；

★5、双管路设计，可同时对2个床单位、4床被褥进行消毒；多次性消毒袋、消毒罩与一次性消毒袋、消毒罩均可现货选配；

6、产品通过ISO9001和ISO13485双认证，中国驰名商标，具有质量保证；（提供以上双管理体系认证证书）

四、质量要求：

1、 产品证件齐全，公司具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证；

2、 床单位消毒器有双保险丝设计，一个内置，一个外置，保证安全。选用具有国家3C认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆；

3、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图；

4、产品通过CE认证，提供CE认证证书。

包号3：经皮黄疸仪技术参数

适用于动态监测新生儿血清胆红素经皮值。

检测方法:	绿、蓝光比较,光源反射式

显示方法:	三位数码(LED)显示(两位整数，一位小数)

单位为 mg/dl

示值误差:	00~15±1;  16~25±1.5

光源:	氙闪光灯,寿命大于10万次

电源:	AAA1.2VX4充电电池组，每充足一次电至少能检测约800次

开启准备时间:小于3秒

充电器:	输入220V 50Hz.3W

输出6.0V300mADC

校验盘:	对白色屏(“00”)显示00.0或00.1

对黄色屏(“20”)显示20.0±1

使用环境:	温度℃:5~40

相对湿度:≤90%

大气压力Kpa:86.0~106.0

电源:	直流 4.7 V~6V

包号4：上半透明移动铅屏风技术参数

1、尺寸:宽1200mm*高1800mm

2、可视窗尺寸 600mm*800mm

3、防护当量为2mmpb

4、材质：铅板，不锈钢

5、整体结构稳定，外观大方，结实耐用，旋转灵活，防护到位

包号5：胰岛素泵技术参数

1、全中文菜单显示

2、胰岛素种类：

1）U-100和U-40两种可选

3、基础率

1）基础率分段：6/24/48段可选

2）基础率设置：自动分配基础率、个性化设置基础率

3）基础率设置范围：常规范围 0.01～35 U/h

4）临基率设置范围：速度设置范围为基础率设置值的0～250%，时间设置范围0～24小时

5）基础率增幅：0.01 U（1U等于0.01毫升）

6）基础率时差：正负9h可选

7) 基础率数字和柱状图结合显示

4、大剂量

1）立即输注：快速一键大剂量注射，可发声响计数

2）长餐模式：常规波

方波输注，双波输注

3）大剂量向导功能

4）大剂量预设：可预设三餐量、有防止老人重复打药模式

5）大剂量设置范围： 0.1～88U

6）方波设置范围：药量范围0～88 U，时间范围0～240分钟

7）大剂量增幅：0.1U

8）大剂量输注速度：可调

5、装药排气

1）螺杆复位形式：自动复位，电机驱动

2）最大装药量：3.18 毫升(318U)

6、安全设置

1）剂量限制功能：每次大剂量限制、每小时基础量限制、日总量限制；日总量限制最大值 250U:

2）保护功能：按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生凭密码设置、工程师凭密码设置

7、警示项目：

1）警示项目：蜂鸣报警（阻塞，低电量，低药量，无输注，药完）、按键声音、用餐提示、测血糖提示。

2）报警项目可选

3）堵塞剂量可调

4）低药量报警阈值可设

8、其他：

1）输注管路接口形式：标准鲁尔接口

2）防水功能：IPX8防水级别；整机防水、储药仓防水

3）记忆功能：

①内置电池：防止断电参数丢失；

②回顾功能：日总量回顾、大剂量回顾、基础率回顾、螺杆复位回顾、排气回顾，均可回顾50条。

包号6：便携式超声诊断仪技术参数

- 扫描方式：R60凸阵电子阵列扫描

- 通道数：64

- 探头频率：3.2/5.0MHz

- 扫描深度：90/160/240/300mm，可调

- 扫描角度：60°

- 增益30db-105db

- 动态范围 40-50-60-70-80-90-100-110

- 显示模式：B、B/M、Color、PW、PDI

- 图像调节：增益、焦点、反相脉冲谐波、降噪

- 穿刺辅助功能：平面内穿刺引导线功能，平面外穿刺引导与血管自动测量功能

- 电池工作时间：3小时，且可随时无线充电无限延长工作时间

- 充电方式：无线充电/USB充电

- 测量功能：距离、面积、周长、心率、产科

- 电影回放：手动和自动回放，可设置回放帧数为100/200/500/1000

- 图像保存：jpg, avi, DICOM多种格式

- 探头与主机连接方式：wifi无线连接

- Wifi类型：802.11n/2.4G/5G双频450Mbps

- 图像帧频：18f/s

- 软件支持系统：苹果iOS和安卓Android，Windows

- 重量：≤180g

-标准配置：探头一个，数据线一条，充电头一个，主机（平板）一个