包1：过氧化氢低温甲醛环境浓度报警器技术参数

- 对甲醛灭菌器和过氧华氢灭菌器的环境浓度实时监测报警；

- 由报警控制主机和带显示功能的浓度检测报警器组成；

- 报警控制主机采用≥10寸彩色触摸屏操作，人性化全中文操作界面，内置时钟和参数自动储存功能；

- 浓度监测报警器可实时显示出各通道的环境气体浓度值，通过无线传输方式将浓度数据传送给报警控制主机；

- 报警控制主机对浓度数据存储和分析处理，可分别计算15分钟浓度加权平均值和8小时浓度加权平均值，超出限值后立即触发声光报警；

- 远程监控功能，通过报警控制主机最远可在≥150米外对室内浓度进行实时监控；

- 报警记录功能，最多可记录≥1000条报警，主机和报警器均可报警，双重报警更安全；

- 报警器为红外遥控操作，无需近距离，无需信号传输线缆；

- 自检功能，报警器与报警控制主机都具有自检功能，协助用户及时发现故障；

- 多级密码系统，防止用户误操作。

包2：AED模拟训练器参数

主机参数

1、显示屏:LCD 屏 TFT 7" 背光，分辨率≥800*480

- 2、CPR模式:30:2；15:1；仅按压

- 3、按键:除颤放电、语言切换、成人小儿切换

- 4、电池:8节5号AA电池（DC 12 V）

- 5、待机电流:≤10μA

遥控器参数

1、急救场景选择:13种(9种基础模式+4种状态)

2、按键:语言切换、启动/暂停,音量调节,CPR模式切换、CPR频率切换,自动模式切换、节拍音开关

3、电池:2节7号AAA电池（DC 3 V）

4、待机电流:≤5μA

包3：胰岛素泵的技术参数

1、全中文菜单显示

2、胰岛素种类：

1）U-100和U-40两种可选

3、基础率

1）基础率分段：6/24/48段可选

2）基础率设置：自动分配基础率、个性化设置基础率

3）基础率设置范围：常规范围 0.01～35 U/h

4）临基率设置范围：速度设置范围为基础率设置值的0～250%，时间设置范围0～24小时

5）基础率增幅：0.01 U（1U等于0.01毫升）

6）基础率时差：正负9h可选

7) 基础率数字和柱状图结合显示

4、大剂量

1）立即输注：快速一键大剂量注射，可发声响计数

2）长餐模式：常规波

方波输注，双波输注

3）大剂量向导功能

4）大剂量预设：可预设三餐量、有防止老人重复打药模式

5）大剂量设置范围： 0.1～88U

6）方波设置范围：药量范围0～88 U，时间范围0～240分钟

7）大剂量增幅：0.1U

8）大剂量输注速度：可调

5、装药排气

1）螺杆复位形式：自动复位，电机驱动

2）最大装药量：3.18 毫升(318U)

6、安全设置

1）剂量限制功能：每次大剂量限制、每小时基础量限制、日总量限制；日总量限制最大值 250U

2）保护功能：按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生凭密码设置、工程师凭密码设置

7、警示项目：

1）警示项目：蜂鸣报警（阻塞，低电量，低药量，无输注，药完）、按键声音、用餐提示、测血糖提示。

2）报警项目可选

3）堵塞剂量可调

4）低药量报警阈值可设

8、其他：

1）输注管路接口形式：标准鲁尔接口

2）防水功能：IPX8防水级别；整机防水、储药仓防水

3）记忆功能：

①内置电池：防止断电参数丢失；

②回顾功能：日总量回顾、大剂量回顾、基础率回顾、螺杆复位回顾、排气回顾，均可回顾50条。

包4：ACT凝血分析仪技术参数

1、测试原理：光学＋机械

2、样本类型：全血

3、测试项目：PT/APTT/TT/FIB/ACT

4、上样本方式：使用移液器或定量采血管加样，20ul/测试

5、工作模式：将试剂卡插入仪器内，自动扫描条码并进行温度控制，将20ul抗凝静脉全血加入加样孔内，仪器自动识别样本并开始测试

6、测试速率：60个PT测试/小时，10分钟内可完成全部5个检测项目（正常样本）

7、检测通道：≥1个检测通道

8、显示系统：≥3.5寸彩色触摸屏

9、存储系统：可存储≥300条历史记录及≥12条质控记录

10、扫描系统：内置激光扫描器，可扫描测试卡上的一维条码

11、打印系统：可用miniUSB接口外接打印机

12、通讯硬件接口：网口、DB9串口、打印机接口、code卡接口

13、通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置打印机连接、WIFI、蓝牙

14、电源：AC220±22V，50±3Hz；内置独立电源

15、试剂：试剂卡独立包装，可常温保存≥6个月

包5：神经肌肉电刺激仪技术参数

1、具有同功能4路输出。

2、输出波形：脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。

★3 输出频率：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲频率为500Hz调制波频率为0.5Hz～5Hz。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz。允差为每档最高频率的±15%。

★4、脉冲宽度和调制波脉宽：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲宽度为1ms，调制波脉宽为10ms。允差±30%治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为10ms。允差±30%。

5、输出强度：仪器各路独立输出,在500Ω负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip从0mA～100mA连续可调。最大输出值允差±30%。

6、定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10%。

7、连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。