包1、过氧化氢低温甲醛环境浓度报警器技术参数

- 对甲醛灭菌器和过氧华氢灭菌器的环境浓度实时监测报警；

- 由报警控制主机和带显示功能的浓度检测报警器组成；

- 报警控制主机采用≥10寸彩色触摸屏操作，人性化全中文操作界面，内置时钟和参数自动储存功能；

- 浓度监测报警器可实时显示出各通道的环境气体浓度值，通过无线传输方式将浓度数据传送给报警控制主机；

- 报警控制主机对浓度数据存储和分析处理，可分别计算15分钟浓度加权平均值和8小时浓度加权平均值，超出限值后立即触发声光报警；

- 远程监控功能，通过报警控制主机最远可在≥150米外对室内浓度进行实时监控；

- 报警记录功能，最多可记录≥1000条报警，主机和报警器均可报警，双重报警更安全；

- 报警器为红外遥控操作，无需近距离，无需信号传输线缆；

- 自检功能，报警器与报警控制主机都具有自检功能，协助用户及时发现故障；

- 多级密码系统，防止用户误操作。

包2、骨创伤治疗仪技术参数

1、微电脑输出控制，仪器自动定时，报警提示；

2、额定输入电压AC220V、50Hz；

3、输出电流0mA～40mA；

4、整机功耗：≤70VA；

5、电疗、红外热疗相结合；

6、有低频、变频、混频、按摩、药导五种输出模式；

7、 配有高档液晶屏幕，各种输出信息均有显示；

8、仪器输出频率：1Hz～20Hz；

★9、脉冲最大输出开路电压峰值<500V，皮肤单个脉冲最大输出能量≤300mJ；

10、（99种处方任选），改变了目前国内同类产品输出模式单一的现状；

11、 红外温度16档可调，数字显示(加热温度0～42℃)；

12、脉冲宽度：2ms～4.5 ms；

13、工作报停时间1min-89min任选；

14、有药物导入功能，配有一次性骨伤专用中药电极贴片；

15、设置了自动关机、预制报停功能；

16、两个独立通道，推车型，底部装有万向轮，移动方便；

包3、双目间接检眼镜技术参数

1、型式：头戴式/双目观察

2、光源：LED

3、目镜2D： 工作距离500mm（被检眼角膜到双目间接检眼镜出光处）

- 4、两种工作模式可任意切换：充电电池供电（无线模式）或连接交流电源（有线模式）

5、瞳距调节：52mm~75mm

6、视场直径：≥100mm

7、最大照明光斑直径：≥60mm

8、照明光斑上下调节角度：≥±4°

9、头箍调节：512mm～642mm

10、显色指数：≥90

11、光阑调节： 大（60mm）、中(40mm)、小(20mm)三种

12、滤片调节： 钴蓝、无赤（绿色）、弥散

13、照明亮度：无级可调

14、电量指示：配有4个电量指示灯，用于表示电池电量。