序号1、高频电刀技术参数

一、   技术要求：

1.   具有单极切割、单极凝血和双极输出的功能，可同各种软、硬腔镜连接，为全科功能电刀，可满足临床各种手术的需求。

2.   电源： 220V±10%,具备自然冷却方式，可保证电刀长时间工作

3.   温度：存放在室温+10℃~+40℃

4.   相对空气湿度： 30-75%不凝结

二、   技术参数：

1.   电气安全性能符合：IEC601- 1 标准，电磁容性IEC 601- 1-2]IEC 601-2-2

2.   电刀安全类型达到 I 类、CF 型。（高频漏电流小于 150mA，低频漏电流小于10uA）电刀有效输出功效比：≧95

3.   单极切割最大功率≥300W。输出模式：隔离浮地式输出

4.   具备五种电切模式(纯切： 300W、混切 1：250W、混切 2：200W、 混切 3：150W、内镜切：150W)和六种电凝模式(喷凝： 120W、强凝： 120W、柔凝： 120W、双极凝宏模式： 150W、双极标准凝： 100W、双极精细凝： 50W)

5.   具有大血管阻断性宏双极功能， 消火花技术的精密双极功能，双极输出功率150W

6.   全部微电脑控制、三路输出功率数字式显示，输出时伴有不同的声光指示

7.   具备“组织即时反馈技术”，机器可随组织阻抗变化适时调节输出功率，保证功率恒出

8.   具备负极板接触质量安全监测系统接触质量监测声光报警， 并检测接触电阻变化， 变化范围大于 40%时自动停止输出，彻底杜绝负极板部位烫伤

★9.  双刀笔，双输出功能，同一手术，可连接两支刀笔，两个医生可同时同步进行切割，同时同步进行凝血。

10. 具有记忆 9 组模式、功率等参数，且可快速调用功能

11. 具有安全开机自检代码提示功能，当发现系统错误时能显示需要检查部位的错误代码，指明需要检修的部位

12. 具有不同品牌负极板阻抗值检测、初始以及设定功能。

13. 功率输出采用 CPU 双闭环控制： 一旦有功率输出偏离安全设定值，CPU 控制回路将切断电刀输出，确保安全

14. 具有内镜切割功能：低功率输出，切凝交替，降低穿孔风险

15. 可配合腔镜使用。可以与膀胱镜、关节镜、胸腔镜、宫腔镜等相连，为其提供电切电凝来源

16. 双脚踏接口： 手术过程中不必进行单极、双极模式转换。对一台手术中同时会用到单极切、凝和双极凝功能的手术来说提供了便捷。

序号2、输血科专用离心机技术参数

- 采用无碳刷直流电机驱动，微处理器控制，按键编程，操作简便。

- 机身全钢制结构，不锈钢离心腔，三层保护，安全可靠，设计美观。

- 智能门锁设计：放置标本后轻按门盖自动锁紧，操作简便，运行过程中保持自动锁紧状态。离心完成后发出声音提示自动开启门盖，具备紧急开门功能。

- ★配备独立程序按键，内置：交叉配血、细胞洗涤、抗体筛查、抗人球实验、血型鉴定、血小板分离等专用程序，功能明确，用户可便捷选择所需程序。采用一键选择、两键启动模式，减少操作步骤，提高工作效率。

- 精准计时功能：采用“有效离心时间”概念，启动后达到设定转速时开始倒计时，时间设定精确到秒，计时至“0”自动停机。

- 速升速降：选择对应的程序，按下启动键，10秒内升至设定转速；按停止键到完全停机不多于10秒。

- 配备二级减振系统，有效快速停机且无回荡现象，采用优化设计的减震系统和柔性轴驱动转子，运行平稳。

- 提供不少于8档升降速度调节。

- 具备自检功能，超速、不平衡会自动报警停机。

- 最高转速：4000r/min

- 最大离心力：2150×g

- 最大容量：  12×15ml角转子

- 定时范围：	1s～59min59s

- 控速精度：	±10r/min

- 噪    音：	≤6060dB（A）

- 电    源：	AC220V,50HZ